采购货物清单、技术参数如下：

一、基本要求

★1、模块组合式。整机检测速度≥2900测试/小时，生化（单模块）≥2000测试/小时；ISE法≥900测试/小时/模块。

2、 ISE单元： ISE单元作为独立模块，有单独的加样针,速度≥900测试/小时。

★3、同时测试项目：≥70项（全双试剂，不包括电解质）。

4、分光器：蚀刻凹面光栅、后分光系统。

5、反应时间：最长10分钟（3-10分钟每1分钟可调）。

6、反应方法：终点法、两点法、速率法等方法。

7、进样方式：智能随机控制，设置架子避让专线，轨道式进样。

8、样品位置：同时放置≥300个样品，并可随时添加。

9、最小样本量：≤1.5ul/测试（0.1ul步进)。

10、控温精度：37±0.1℃(需提供仪器说明书证明）。

※11、搅拌系统：非接触式超声波搅拌。

※12、测试波长：单波长和多波长检测，≥12种波长。具有405nm波长。

※13、K,NA,CL电极可单独更换。

14、加样针具有安全保护装置：探针防撞装置，液面自动探测。

15、样品种类：血清、血浆、尿液、脑脊液等

16、样品量：2～35ul加样精度高，样品量要达到0.1ul步进

17、具有对异常血清（黄疸、脂血和溶血）自动识别和处理功能。

18、试剂量：20ul～270ul ，以1ul步进。

19、最小反应量：≤120 ul。

★20、试剂：试剂通道全开放，用户自主选择试剂品牌，同时要有配套试剂，试剂同品牌质控品，校准品，并提供相关注册证，试剂瓶采用条码非专利技术管理

21、全部用样本原液直接参与反应，无需预稀释

22、R1,R2一体化设计试剂瓶，试剂条形码管理，简化试剂设置和管理。

23、可以检测整个反应过程，可以看到反应曲线。

24、稀释复查：具有前稀释功能，可进行样品增减量的自动复查。

★25、扩展性：模块化设计，后期可根据用户需要添加两种以上的生化分析模块，并可无缝连接样品前处理，升级为流水线。

二、配置要求

1、全自动生化分析仪需含1个分析单元+ISE单元。

2、实验室用纯水设备1套：≥80L/小时，确保投标仪器供水质量及用量。

3、电脑1台：CPU英特尔酷睿双核，硬盘：500G，内存2G，19寸液晶显示屏。

4、不间断电源1台(6K)。

5、打印机1台。

备注：1、标有“★”的参数为关键性技术参数，必须无条件满足，如有一项不能满足，视为未实质性响应采购需求。参数设置中有固定值的，供应商所投产品参数标准须高于或相当于采购需求。